Fejpántos Vizsgálófény Használati útmutató

- Rövid bemutatás

A fejpántos vizsgálófény (a továbbiakban „éjfény”) egy lámpafoglalatból, rögzítő elemből, áramkorlátozóból, USB-kábelből és hordozható tápegységből áll. 3W LED-es fényforrással működik, amely nagy fényerővel, magas színviszonnyal (CRI) és hosszú élettartammal rendelkezik. Az optikai kialakításnak köszönhetően a fényszórás egyenletes, a fénypont éles és világos.

A termék ENT (fül-orr-gégészeti), fogászati, esztétikai, szemészeti és sebészeti műtéti megvilágításra alkalmas.

2. Teljesítmény összefoglaló

A termék megfelel az orvosi elektromos berendezések biztonsági szabványainak (GB9706.1-2007). Ez garantálja a biztonságos használatot.

3. Alapvető paraméterek

- Tápfeszültség: DC5V

- LED teljesítmény: 3W

- Színhőmérséklet: 4000–5500K

- Működési idő: ≥8 óra

4. Biztonsági útmutatók

- Olvassa el gondosan az útmutatót a balesetek elkerülése érdekében.

- A karbantartást csak szakképzett személyzet végezze.

- Az akkumulátor lemerülésekor töltse időben.

- Ne tegye ki a tápegységet tűznek vagy magas hőmérsékletnek.

5. Működési környezet

- Hőmérséklet: -5°C – 40°C

- Páratartalom: 35% – 75%

- Légnyomás: 700hPa – 1060hPa

6. Termék interfész

1.Lámpafoglalat

- Szögállító csukló

- Bilincs

- Áramkorlátozó

- Érintőkapcsoló

- Kábelcsatlakozó

- Kábelcsatlakozó dugó

- Kábel

- USB dugó

- Mobil tápegység

- USB interfész

- Töltőcsatlakozó

- Teljesítményjelző

- Főkapcsoló

7. Használat

- Kötse össze a kábelcsatlakozót a tápegységgel.

- Nyomja meg az éjfény áramkorlátozó kapcsolóját.

- Állítsa be a fényerősséget az érintéses kapcsoló segítségével.

8. Figyelmeztetések

- Ha a fényerő csökken, töltse fel az akkumulátort.

- Ne használjon folyékony tisztítószert.

- Rendszeresen töltse fel az akkumulátort, ha nem használja hosszabb ideig.

9. Hibaelhárítás (Ha bekapcsolja és nem világít)

| Hiba | Ok | Megoldás |
| --- | --- | --- |
| A fény nem kapcsol be | Kikapcsolt állapot | Nyomja meg a bekapcsoló gombot |
| Nem megfelelő csatlakozás | Ellenőrizze az USB-csatlakozókat |  |
| Lemerült akkumulátor | Töltse fel az eszközt |  |
| Meghibásodott tápegység | Cserélje ki a tápegységet |  |
| Kiégett izzó | Cserélje ki az izzót |  |

10. Izzócsere

A LED izzó hosszú élettartamú (átlagosan 10 000 óra), így normál esetben nem szorul cserére. Meghibásodás esetén forduljon a gyártóhoz.

11. Garancia és szerviz

- Garanciaidő: 18 hónap

- A nem rendeltetésszerű használat nem tartozik a garancia hatálya alá.

- Az eszköz élettartama 5 év, az élethosszig tartó karbantartási szolgáltatás elérhető.

12. Szállítási és tárolási feltételek

- Hőmérséklet: -40°C – 55°C

- Páratartalom: 30% – 80%

Konfiguráció listája:

| NEM. | Név | Specifikáció | Mennyiség | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fényszóró | 3W | 1 |  |
| 2 | Teljesítmény | 5000mA | 1 |  |
| 3 | Kábel | USB | 1 |  |
| 4 | Szűrő | -- | 1 |  |
| 5 | Az egyirányú csavarmenetes lupe csatlakozója | -- | 1 |  |
| 6 | A kétirányú csavarmenet közössége Lupe | -- | 1 |  |
| 7 | Szabványos alkatrészek | M2*12 rozsdamentes acél hatlapos aljzat csavarok | 2 |  |
|  |  | M2 rozsdamentes acél hatszög dió | 2 |  |
| 8 | Szerszám | 1.5# hatszög csavarkulcs | 1 |  |
| 9 | Törlőkendő | 170*145mm | 1 |  |
| 10 | Cipzáras táska | 185*110*80 | 1 |  |
| 11 | Felhasználói kézikönyv | -- | 1 |  |
| 12 | Minőségi tanúsítvány | -- | 1 |  |
| Megjegyzés: Kérjük, hogy az áru átvételét követő 3 napon belül ellenőrizze az árut a konfigurációs lista szerint. |  |  |  |  |